ОБЕКТ:МБАЛ-гр.Балчик

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА

ФАЗА: ТП

## СПЕЦИФИКАЦИЯ – КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СПЕЦИАЛНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

Таблица 1

| № по ред | Сигн. № | ### НАИМЕНОВАНИЕ | Мощност kW | Общо К-во бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Технологична оборудване - одобрено от МЗ |  |  |
| - 1 | 1 | КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ-СТ (минимум 6-срезов). Апаратът трябва да има отвор на гентрито минимум 70 см, скорост на ротация на ретгеновата тръба на 360º по-малка от 1 секунда, мощност на генератора не по-малка от 40 kW, топлинен капацитет на тръбата минимум 5 MHU | 220/380V Дo100kW; К-0 Само UPS до 15 мин. (компл. доставка) | 1 |
| - 2 | 2 | РЕНТГЕНОВ АПАРАТ -Рентгенова диагностична уредба за рентгенография и рентгеноскопия к-т с подвижна пациентска маса, командна маса, инсталации и автоматика за захранване и управление; системи за осигуряване на диагностична дейност; мониторна система и принтер за дигитални снимки.Дигитален графично скопичен рентгенов апарат с директно генериране на цифров образ от детектор. Наличието на детектор осигурява незабавното получаване на цифров образ, който допълнително след това може да бъде обработен на принадлежащата към апарата цифрова образна система. | 220/380V Дo50kW; К-0 Само UPS до 15 мин. (компл.доставка) | 1 |
| - 3 | 3 | МАМОГРАФ-Апарат за мамография – аналогов; с удобен достъп за пациента; подходящ за скринингови кампании. Да позволява моторизирана изоцентрична ротация на тръбата поне от - 180º до + 135º. Размер на масата поне 18 см х 24 см. Да има софтуер за намаляване на образа | 220/380V Дo30kW; К-0 Само UPS до 15 мин. (компл.доставка) | 1 |
| - 4 | 4 | ЕХОГРАФ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН- Съвременна ултразвукова система с технология за цялостна обработка на сигнала и мултилъчева технология за формиране на сигнала .Системата да разполага с интегрирана работна платформа за дигитално заснемане, запис и съхранение на ултразвуковите изображения | 220V 0,3 kW;К-0 | 1 |
| - 5 | 5 | ЕХОКАРДИОГРАФ С ДОПЛЕР- Съвременна ултразвукова система с технология за цялостна обработка на сигнала и мултилъчева технология за формиране на сигнала .Системата да разполага с интегрирана работна платформа за дигитално заснемане, запис и съхранение на ултразвуковите изображени | 220V 0,3 kW;К-0 | 1 |
| - 6 | 6 | ЕХОГРАФ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 3-4D Съвременна ултразвукова система с технология за цялостна обработка на сигнала и мултилъчева технология за формиране на сигнала .Системата да разполага с интегрирана работна платформа за дигитално заснемане, запис и съхранение на ултразвуковите изображения | 220V 0,3 kW;К-0 | 1 |
| - 8 | 8 | АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР-Напълно автоматичен компактен биохимичен анализатор. Производителност до 150 теста на час. Непрекъснато зареждане на проби в анализатора посредством стативи. Наличие на STAT функция за приоритетно изработване на спешни проби. Вграден баркод четец за резултати-биохим.лабор. | 220V 0,50 kW; К-0 | 1 |
| - 9 | 9 | ЙОН СЕЛЕКТИВЕН АНАЛИЗАТОР- Напълно автоматичен анализатор на електролити в пълна кръв, серум, плазма или урина. Обем на аспирираната пробата под 100 микролитра. Вграден принтер Време за анализ на пробата – максимум 60 секунди. Програма за качествен контрол-зав.лаборатор. | 220V 0,50 kW; К-0 | 1 |
| - 10 | 10 | ЦЕНТРОФУГА- Лабораторна, Многофункционална високо-скоростна центрофуга Максимална скорост: 17 161 ротор: 4100 оборота в минута, 17 163 ротор:14000 оборота в минута Макс. Капацитет: 17 161 ротор: 4x 200 мл, 17 163 ротор: 24 х 1,5 / 2 мл.Наличие на микропроцесорен контрол; | 220V 1,20 kW; К-1 | 3 |
| - 11 | 11 | ВИДЕО ФИБРОГАСТОСКОП с халогенен осветител- видеогастроскоп - външен диаметър до 10 мм; работен канал по-голям от 2,2 мм; зрителен ъгъл над 120о; Видеопроцесор HD; Ксенонов светлинен източник 150-300 W; Монитор над 21``; Цветен видеопринтер; Устройство за дигитално архивиране на образа; Тролей (сто | 220 V 0.02 kW;К-2 | 1 |
| - 12 | 12 | ВИДЕО ФИБРОКОЛОСКОП с халогенен осветител-Видеоколоноскоп - дължина 130 мм - 200 мм; външен диаметър до 13,5 мм; работен канал над 3,6 мм; зрителен ъгъл по-голям от 120о Видеопроцесор HD; Ксенонов светлинен източник 150-300 W; Монитор над 21``; Цветен видеопринтер; Устройство за дигитално архивиране | 220 V 0.02 kW;К-2 | 1 |
| - 13 | 13 | ФИБРОБРОНХОСКОП с халогенен осветител- Видеобронхоскоп, диаметър на канала 2,8 мм, с въвеждаща тръбичка 6,2 мм, съвместим с високочестотните електрохирургични принадлежности | 220 V 0.02 kW;К-2 | 1 |
| - 14 | 14 | СЕТ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ- Камера - цифрова -HD /хай-дефинишън/-автоклавируема глава Ендообектив - фокусно разстояние 18-25мм Светлинен източник - Ксенонов с халогенна резервна лампа Автоклавируем светловод с адаптори Инсуфлатор за CO2 - електронен, мин. Поток 20 литра в минута;LCD-екран | - | 3 |
| - 15 | 15 | АРГОНПЛАЗМА КОАГУЛАТОР-Touch-screen дисплей, регулиране на дебита на газа на изхода на апарат - от 0,3 до 6 л/минута със стъпка 0,1л независимо за рязане и коагулация, | 220 V 0.25 kW;К-1 | 2 |
| - 16 | 16 | ЕЛЕКТРОКОАГУЛАТОР- Апарат 370 W, 5 типа монополярно рязане, 3 типа монополярна коагулация, 2 типа биполярна коагулация, работна честота 450 kHz | 220 V 0.40 ;К-0 | 2 |
| - 17 | 17 | Операционни лампи – халогенни- ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА С ДВЕ ТЕЛА, Двойно шарнирно рамоМакс. Интензитет на осветление Е - 160 000 lx на едното тяло, 100 000 lx на второто тяло Диаметър на осветеното поле, Ø - 185 – 280, d 50 – 150mm; d10 – 320 mm Цветна температура – 4300 К Индекс на цветоотражение | 220V 1,20;К-0 | 1 |
| - 18 | 18 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ-12 канален ЕКГ апарат с 12 канален цветен дисплей Работи с различни типове и размери хартия: 210 mm, 216 mm, ролки и Z-книжки 6” Standby режим, спестяващ батерията Разнообразни възможности за трансфер на данните – USB интерфейс, Еthernet RS-232 Функция за | 220 V 0.25 kW;К-2 | 8 |
| - 19 | 19 | ЕКГ ХОЛТЕР-12 канален цифров холтер пациентен кабел със 7 електрода; запис на PCMCIA - ФЛАШ ПАМЕТ - 40MB 8 BIT дискретизация на информацията 128Hz – честота на запис 24ч. Непрекъснат запис на ЕНГ, без копресия: 128 х 68 х 24 мм ;захранване – 2АА батерии вградени | - | 1 |
| - 20 | 20 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР - Широкоекранен портативен мултифункционален TFTмонитор - Мултиканално ЕКГ, 1xSpO2, 2хIBP, 1xNIBP, 1xРеспираторна дейност, 2xТемпература.- 10.4” TFT цветен монитор с висока резолюция (800x600), визуална и звукова аларма - Вграден принтер - Архивиране на данни на пациента | 220 V 0.50 kW;К-0 | 20 |
| - 21 | 21 | ДЕФИБЛИРАТОР-синхронизиран бифазен клиничен дефибрилатор: Възможност за външна дефибрилация в 15 степени: 2; 5; 7; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300 и 360 J; (2-360) J; ЕКГ от електродите или пациентен кабел: -Възможност за избор на отвеждане – I, II, III | 220 V 0.5 kW;К-0 | 9 |
| - 23 | 23 | КУВЬОЗ СТАЦИОНАРЕН- Режим на контрол на температурата на въздуха или на кожата на бебето Система за сервоконтрол на влажността и система за сервоконтрол на кислородната концентрация Температурен режим >37°C Двойни стени, въздушна циркулационна система с отвори в предната и задната страна | 220 V 0.5 kW;К-0 | 3 |
| - 24 | 24 | КУВЬОЗ ТРАНСПОРТЕН- Режим на контрол на температурата на въздуха или на кожата на бебето Захранване от мрежата (AC) или от линейка (DC), DC 12V или DC 24V захранване от линейка Отделни дисплеи за кожна температура, въздушна температура, зададена температура и заряд на вграден | - | 1 |
| - 25 | 25 | ВИДЕОКОЛПОСКОП- видеоколпоскоп с Камера: ¼” цветна CCD, 600 000 pixels Работно разстояние : 150-350 mm DSP – автоматично фокусиране, допълващо ръчното фокусиране Zoom (min x8) Увеличения : от Х 1 до Х 126 Функция „freeze” , филтри Осветление: многоточково светодиодно | 220 V 0.02 kW;К-2 | 1 |
| - 26 | 26 | РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ - Режими на предварително затопляне, контрол спрямо температурата на бебето и ръчен контрол на отоплителя LED източник на фототерапия, вграден в инфрачервения излъчвател таймер за времето на фототерапия Микропроцесорен контрол на температурата на новороденото | 220 V 1.00 kW;К-1 | 1 |
| - 27 | 27 | НАРКОЗНО ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ - Режими на работа: затворен,полузатворен; полуотворен Вентилационни режими: Standby; Ръчен; VCV( IPPV); PCV; PS; SIMV Голям плосък TFT цветен екран Мониторирани параметри: Vt; MV; Paw( P peak;P plat) ; FiO2; дихателна честота; InsCO2; EtCO2; мултигаз (CO2, | 220 V 0.25 kW;К-0 | 2 |
| - 28 | 28 | ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ - Система, контролирана от микро-процесор Инвазивен и Неинвазивен режим на работа Eлектрическо задвижване, електронно управление, въздушен компресор, таймер, регулиране силата на звука, настройка на налягането на вентилация LCD дисплей за следене на вентилацията | 220 V 0.5 kW;К-0 | 2 |
| - 31 | 31 | СТЕРИЛИЗАТОР, ГАЗОВ - Принцип на работа - стерилизация с ЕtO газ при ниска температура Минимален обем на камерата - 160литра | 220 V 3.0 kW;К-1 | 1 |
| - 32 | 32 | ОПЕРАЦИОННА МАСА - Електрическа операционна маса характеристки: - 5 секционна, с разделена секция крака - дължина: 2125 мм, ширина: 594 - -зарядно устройство 230V / 50 Hz и батерия (достатъчна за автономна работа за седмица без зареждане) - Основен захранващ кабел; 230V / | 220 V 0.50 kW;К-1 | 2 |
| - 33 | 33 | Хирургични инструменти-к-т | - | 6 |
| - 35 | 35 | СПИРОМЕТЪР, компютърно базиран- Пре и пост бронходилатационен режим; Бронхоконстриктивни тестове; Изобразяване на кривите на налягането в реално време; Референтни или теоритични параметри; Разпечатване на протокол от изследването Трансдюсер: Fleisch или еднократни Диапазон на измерване:-вътр.отд. | 220 V 0.50kW;К-2 | 2 |
| - 36 | 36 | ФЕТАЛЕН МОНИТОР - Мониторирани параметри: FHR, Dual FHR, TOCO, AFM, FM ( движения на плода) Графики : FHR , TOCO, AFM. 12.1" цветен TFT LCD екран Широкоапертурни УЗ доплерови трансдсери с 12 кристала 1.0 MHz с гарантирано стабилно приемане на сигнала при продължителни запис-предродилно | 220 V 0.50kW;К-2 | 1 |
| - 38 | 38 | ТЕРМОСТАТ - лабораторeн термостат, подходящи за различни анализи, за които е необходимо прецизно поддържане на температурата на въздуха. Камера изработена от неръждаема стомана. Циркулацията на въздуха в камерата естествена.-клин.лаборат. | 220 V 1.00 kW;К-1 | 3 |
| - 39 | 39 | СТРЕС-ТЕСТ СИСТЕМА -Компютърно-базирана стрес-тест система с велоергометър или трендмил и 12-канален ЕКГ апарат Непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на теста Автоматично управление на натоварването на велоергометъра от програмата със стъпка 5 W Пълна обработка на информацията | 220 V 0.5 kW;К-2 | 1 |
| - 41 | 41 | НЕБУЛИЗАТОР за деца и възрастни |  | 4 |
| - 47 | 47 | ХИСТЕРОСКОП-Флексибилен хистероскоп с инструментален канал с осветител | 220 V;0.02kW;К-2 | 1 |
|  |  | *** |  |  |
|  |  | Допълнително технологично оборудване |  |  |
| - 48 | 48 | Лампа бактерицидна таванна- 1100/150/80 мм-манипулационни | 220V;0.038kW;К-2 |  |
| - 49 | 49 | Лампа бактерицидна стенна- 1100/150/80 мм-манипулационни | 220V;0.03kW; К-2 |  |
| - 50 | 50 | Лампа прегледна, подвижна с 1 осветително тяло Ø 80 Н = 1570 ÷ 2170 мм –манипулационна, контролни прегледи | 220 V;0.25;К-2 | 10 |
| - 52 | 52 | Стерилизатор сух електрически (автоклав) –40л.;650/430/600мм–експресна стерилизация - операц. | 220 V 1.8 kW;К-2 | 1 |
| - 53 | 53 | Хладилник лекарствени средства от 4 до -80С –120L. манипулационни, клин.лаборат. | 220V 0.25 kW;К-1 | - |
| - 54 | 54 | ### Негативоскоп стенен-голям- лекарски каб.- разч. филми | 220 V 0.25 kW;К-2 | 3 |
| - 58 | 58 | Машина за опаковка на инструменти-стерилиз. | 220V 0,6kW; К-2 | 1 |
| - 59 | 59 | Фризер-вертикален за биологични отпадъци-операц. блок | 220V 0.5 kW;К-1 | 2 |
|  |  | *** |  |  |

Легенда: К-0 - консуматори от нулева категория;

К-1 - консуматори от първа категория;

К-2 - консуматори от втора категория.

Забележка:Посочените мощности на технологичното оборудване са ориентировъчни.

Съставил:

(инж. Т. Серафимова)